医疗机构医院超声诊疗消毒
技术规范

（2020年版）

第一章 总 则

第一条	为规范各级各类医疗机构超声诊疗消毒隔离工作, 保障医疗质量和医疗安全，特制定本规范。

第二条	本规范适用于开展超声诊疗工作的各级各类医疗 机构。

第三条	开展超声诊疗工作的各级各类医疗机构，应严格执 行本规范，并将超声诊疗工作中的医院感染管理、消毒隔离工作 纳入医疗质量管理，加强监督。

第四条	各级卫生行政部门负责辖区内各级各类医疗机构 超声诊疗相关消毒隔离工作的监督管理。

第二章	基本要求

第五条	开展超声诊疗工作的各级各类医疗机构应制定和 完善并认真落实超声诊疗管理的消毒隔离制度及医院感染管理 各项规章制度。

第六条	从事超声诊疗工作的医务人员，须接受相关的医院 感染管理知识与技能培训，具备与超声诊疗环节相关的清洁、消 毒或灭菌、职业安全防护等医院感染预防与控制方面的知识，遵 循标准预防的原则，严格遵守并落实与超声诊疗相关的规章制度。

第三章	消毒隔离要求

第七条	不同超声诊疗室的消毒隔离要求：

（一）一般超声诊疗室（经皮肤、粘膜或经食管、阴道、直肠等体腔进行超声检查）须做到防尘、通风、干燥，保持物体表面的清洁及诊疗床清洁，每日更换床单、枕套等，如被污染应及时更换。

（二）经皮肤粘膜穿刺、活检、置管、注射药物等介入超声诊疗室应达到一般手术室环境标准，并按照卫生部《医院手术部（室）管理规范（试行）〉〉要求对人员和器械进行管理。

（三）对多重耐药菌患者进行超声检查时，需做好各项防护,

检查结束立即更换床单、枕套，对超声探头进行消毒。工作人员洗手和手消毒。

第八条	各医疗机构须根据超声诊疗器械的危险程度及材质特点，选择适宜的消毒或灭菌方法，超声探头须做到一人一用一清洁一消毒或灭菌。并遵循以下原则：

（一）经皮肤超声检查的探头可采用具耦合功能的消毒凝胶 或75%酒精进行探头消毒；

（二）接触患者破损皮肤、粘膜或经食管、阴道、直肠等体腔进行超声检查的探头，可使用具耦合功能的消毒凝胶，并釆用 薄膜隔离技术，一用一换。检查完毕须对探头进行有效的清洁和消毒。

（三）手术中超声探头可采用低温灭菌方法灭菌。使用具耦合功能的消毒凝胶外套无菌膜。

（四）每班次检查结束后，须对超声探头等进行彻底清洁、 消毒处理，干燥保存。

（五）对完整皮肤患者进行超声检查时，无需进行皮肤消毒。 对有开放性伤口、皮肤病、皮肤感染性疾病患者或多重耐药菌感染患者进行超声检查时，应对患者的受检部位进行皮肤消毒。

第九条	按照卫生部《医务人员手卫生规范》要求，根据超 声诊疗环境的不同，配备适宜的手卫生设施和用品，操作前后进 行手卫生。

第十条	超声诊疗过程中产生的医疗废物要按照国务院《医疗废物管理条例》及卫生部《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等有关要求进行分类收集。

第十一条    各医疗机构选择的消毒剂、具耦合功能的消毒凝胶生物相容性及其他生物学特征应符合《消毒管理办法》的要求。并且必须取得卫生部及省级卫生行政部门的相关有效证件。

不推荐使用阳离子表面活性剂和无机抗菌剂纳米银和对人体有一定毒性的乙二醇等，禁止使用含有纤维素的消毒凝胶。

第四章 附 则

第十二条   下列术语和定义适用于本规范：

清洁：去除干扰灭活微生物作用的有机物、无机物和可见污 染物的去污染过程.

消毒：杀灭或清除传播媒介上的病原微生物的过程。

灭菌：杀灭或清除传播媒介上的一切微生物的过程。

手卫生：是指医务人员洗手、卫生手消毒和外科手消毒的总 称。

消毒凝胶：溶胶或溶液中的胶体粒子或高分子在一定条件下 互相连接，形成空间网状结构，结构空隙中充满了作为分散介质 的液体，分散体系称作凝胶。具有消毒作用的凝胶称为消毒凝胶。